- 设备需求：

- 设备名称：数字减影血管造影X线机（DSA），1台。

- 设备用途：用于心、脑、全身血管造影，介入治疗。

- 功能要求：数字减影血管造影X线机：完全满足腹部，胸部，神经，血管及心脏的介入放射学检查与治疗，要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

- 质量标准：产品需获得CFDA认证

- 技术及质量参数要求：

- 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

  - *悬吊式三轴机架，能覆盖全身之功能

  - 机架三轴可进行等中心旋转

  - 机架运动包括电动和手动两种方式

  - C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

  - C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

  - CRA：≥90°

  - CAU：≥90°

  - RAO：≥185°

  - LAO：≥120°

  - 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

  - C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

  - 数码显示所有C型臂旋转角度信息

  - 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥300 cm

  - C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）

  - 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

- 导管床

  - 满足全身检查、治疗的要求

  - 床面要求为碳纤维材料

  - 床面Al当量：≤0.8mmAl

  - 纵向运动范围：≥120cm

  - 导管床横向运动：≥36cm

  - 床面升降范围：≥28cm

  - 床面最低高度：≤79cm

  - 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重

  - 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR

  - 床长度：≥319cm（不包含延长板的长度）

  - 床宽度：≥50cm

  - 床面患者最大有效覆盖：≥223cm

  - 床面旋转角度：≥270度

  - 导管床床垫、轨道夹及输液架

- 床旁液晶触摸屏控制系统

  - 提供一套液晶触摸控制屏

  - 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作

  - 可进行图像采集条件控制

  - 可进行图像后处理及量化分析控制

  - 床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作

- 高压发生器

  - 高频逆变发生器，功率：≥100KW

  - 最大管电流：≥1000mA

  - 最小管电压：≤40KV

  - 最大管电压：≥125KV

  - 最短曝光时间：≤1ms

  - 自动SID跟踪

  - 全自动曝光控制，无需测试曝光

- X线球管

  - 液态金属轴承球管

  - 金属陶瓷外壳

  - 球管阳极热容量：≥2.4Mhu

  - *球管阳极散热率：≥11000 W

  - 球管阳极转速：≤4200转/分钟

  - 球管焦点为二个，小焦点：≥0.4mm，大焦点：≤0.7mm

  - 最小焦点功率：≥30KW，大焦点功率：≤65KW

  - 球管阳极靶边直径：≥200mm

  - 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统

  - 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

  - 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm

  - 配备通用型、虹膜型等多种遮光器

  - 遮光器位置可存储

  - 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

  - 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

- 平板探测器

  - 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器

  - 平板外壳大小：≤42 X 52cm

  - 最大有效成像视野(边长) ：≥30cm X 38cm

  - ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

  - 最小探测视野：≤11 X 11cm

  - 最大图像矩阵灰阶输出：≥2480 x 1920 x 16 bits

  - 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm

  - 像素尺寸：≤154μm

  - DQE：≥77% @ 0 lp/mm

  - 平板可90度旋转

  - 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

- 图像显视器

  - 医用高分辨率LCD显视器，显示矩阵1280 x 1024

  - 操作室：19英吋高亮医用高分辨率（≥2.0M） LCD黑白显视器四台；

控制室：19英吋高亮医用高分辨率（≥2.0M）黑白LCD显视器两台，19英吋高分辨率（≥2.0M）LCD彩色显视器一台

  - 显视器亮度：≥1000 cd/m2，可依周围环境亮度变化调节亮度

  - 图像观察视角：≥170°

  - 6架位显视器吊架

  - 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm

  - 显示器吊架可进行人性化电动升降

  - 显示器吊架旋转范围：≥350°

- 图像系统

  - 外周采集、处理、存储20482矩阵0.5-6帧 /秒，即提供2K影像链配置

  - 心脏采集、处理、存储10242矩阵15-30帧 /秒

  - 实时减影

  - 脉冲透视

  - 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟

  - 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

  - 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

  - 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

  - 具有透视末帧图像保持功能

  - 具有低剂量节能模式

  - 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅

  - 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记

  - 血管序列实时DSA功能和DA功能

  - 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景

  - 路径图造影剂自动峰值保持功能

  - 支持术中事件记录并存储

- 测量分析（主机系统）

  - 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

  - 三种方法以上室壁运动曲线测量

  - 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量

  - 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

- 旋转采集

  - * L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度

  - L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度

  - 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

  - 可实时减影

- 网络与接口

  - 具有DICOM Send功能

  - 具有DICOM Print功能

  - 具有DICOM Query/Retrieve功能

  - 具有DICOM Worklist功能

  - 具有DICOM MPPS功能

  - 激光相机接口

  - 高压注射器接口

  - 标准视频输出接口，该接口能够支持视频转播、会议、教学、家属等待区图像浏览等

- 附件

  - 具备整个系统的升级能力

  - 具有双向对讲系统

  - 具有图像处理操作面板

  - 具有红外遥控器至少2个

  - 红外遥控器具有激光灯指示功能

  - 具有悬吊式射线防护屏

  - 具有床旁射线防护帘

  - 具有悬吊式手术灯

  - 具有中文操作手册

- 智能路径图功能

  - 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

  - 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

  - 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

  - 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

  - 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

- 组合蒙片功能

  - 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

  - 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

  - 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像

  - 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥6幅

  - 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点。

- 高级三维图像处理工作站

  - 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件

  - 机架旋转速度55度/秒，覆盖范围≥240度

  - 机架可在头位及侧位进行三维采集

  - 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间12秒

  - 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

  - 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

  - 具有局部放大重建

  - 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

  - 具有钙化斑块重建

  - 具有距离测量、体积测量功能

  - 具有三维自动血管分析

  - 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

  - 仅造影序列便可重建出三维图像，无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程

- 类CT软组织成像

  - 功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，以满足医生同时观察头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分等两个不同时相的三维数据

  - 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数

  - 单次旋转采集图像≥620幅，有效覆盖范围≥240度

  - 最快采集速率≥60帧/秒

  - 具有专用的神经、头颅类CT成像程序:采集时间≤20S，传输及重建时间≤60S

  - 具有专用的快速腹部类CT成像程序:采集时间≤5S，传输及重建时间≤25S，以减少呼吸运动造成的伪影

  - 类CT图像最小层厚≤0.5mm

  - 密度分辨率≤5Hu

  - 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预

  - 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示

  - 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建

  - 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

  - 选取最佳三维图像角度时，机架角度能够跟踪三维图像视角变化

- 下肢血管造影剂跟踪造影

  - 床进为非步进，为连续运动方式（排除因步进运动而产生的血流与拍片速度不一致、缺乏实时信息的问题）

  - 速率无级可变，可手动或电动控制下肢跟踪采集速度

  - 下肢跟踪血管造影图像矩阵可达2048×2048，以得到高清晰度下肢血管图像

  - 可实时减影

- 经皮实时介入穿刺导航技术

  - 具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块

  - 类CT软组织成像和透视图像融合显示，实时引导经皮穿刺过程

  - 在类CT软组织成像上可进行穿刺点，路线及靶部位等穿刺计划的制定，此过程可在床旁实现

  - 自动实现类CT和二维透视图像的融合匹配，

  - 当机架投照角度改变时，类CT和二维透视图像的仍保持实时融合匹配

  - 机架可以根据穿刺路线自动定位穿刺投照角度

  - 在类CT和二维透视影像上实时显示穿刺针路线和穿刺过程，并能指示穿刺深度标尺

  - 穿刺导航过程可以avi格式，也可以DICOM SC图像格式输出

  - 具备激光辅助定位功能

- *需说明的其他事项：每台设备必须免费开放接口，与采购方信息系统对接。设备采集原始数据和3D重建数据，能完整传送到PACS保存。可从PACS接收原始数据，重新进行3D重建等图像处理。

- 配置清单：

- 大平板单向悬吊式心血管造影成像系统一套

  - 悬吊式机架一组

  - 标准型导管床一张

  - X线发生器一套

  - X线球管一个

  - 2K×2.5K的采集矩阵一套

  - 动态平板探测器一个

  - 19英寸黑白医学级监视器六台

  - 19英寸彩色数据监视器一台

  - 人性化用户操作界面系统一套

  - 图像浏览遥控器一个

  - 远程维修服务系统一套

  - 双向对讲系统一套

- 显示器支架用轨道组件一套

- 机架安装轨道组件一套

- 机柜安装组件一套

- 患者检查床安装组件一套

- DICOM 打印接口一个

- 安装放射防护屏所用附件一套

- 悬吊式辐射防护一套

- 床旁辐射防护一套

- 桡动脉穿刺用臂托架一个

- 双侧手臂托架一套

- 头托一个

- 智慧剂量控制系统一套

- 2K影像链一套

- 组合蒙片一套

- 智能路图一套

- 旋转血管造影采集一套

- 30幅/秒采集扩展（单向）一套

- 心室定量分析软件一套

- 冠状动脉定量分析软件一套

- 检查室无影手术灯一套

- 标准线率输出一套

- RIS / CIS DICOM 接口一个

- 床面旋转功能一套

- 六架位吊架扩展一套

- 高级三维图像处理工作站 一套

- 类CT软组织成像 一套

- 经皮实时介入穿刺导航技术 一套

- 下肢血管造影剂跟踪造影 一套

- 悬吊式进口高压注射器 一套

- 黑白胶片相机 一台

- 彩打相机 一台

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。